检眼检影套装参数
一、用途：通过电脑辅助呈现角膜形状、角膜表面曲率映像和基本情况的设备，为医生提供适当的评估分析，主要指导角膜接触镜的查验和佩戴。

二、技术参数： 
1. 原装进口。
2. 接触方式：非接触式。
3. 测量角膜直径覆盖范围：0.5-10mm。
4. 测量视野覆盖范围: 12.5mm x 10mm。
5. Placido环数:≥32环。
6. 测量点：≥9600。
7. 球面立体视图：有。
8. 可重复性：测试靶＜0.1屈光力。
9. 视力焦点距离：≥65mm。
10. 角膜接触镜适配功能：有。
11. 圆锥角膜检测功能：有。
[bookmark: _GoBack]12. 其他配套设施：主要品牌台式电脑（含主机和显示器等）、彩色喷墨打印机、电动升降台等。
13. 品牌台式电脑：主机:处理器I5、内存≥8G、硬盘≥1TB，显示屏:尺寸≥20英寸、分辨率≥1080P。
14. 电动升降台：一体式电动升降台。
15. 投标商认为重要的其他参数。

三、基本配置要求：
1. 主机一台、电动升降台一台、电脑主机一台、电脑显示器一台、彩色打印机一台、其他配套附件等；
2. 相关手册纸质版一套，相关手册电子版一份，电子版操作规程一份等。

四、商务要求：
1. 数量：1套。
2. 供货产品生产日期需在到货日期的前一年度以后。
3. 列明耗材和配件报价清单，设备过保后整体保修方案及保修费用。
4. 售后服务：整体保修期≥1年；设备投入使用后，每年至少1次免费维护保养，报修后48小时内到达维修地。
5. 到货安装时间：接到成交通知书后准备产品，合同签订后，接到买方发货通知后15天内发货到指定地点。
6. 付款方式：合同签订后，全部完成设备供货和安装、调试、验收合格入库后60天内，买方向卖方支付合同总额的100%货款（卖方须先开具合同金额100%的正式税务发票给买方）。
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